## Slide 1: ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA

## Slide 2
Ispitivanje površine čvrstog uzorka (debljine nekoliko angstrema ili desetih delova angstrema) od značaja u određenim oblastima nauke i tehnike:
- heterogena kataliza
- tehnologije poluprovodničkih tankih filmova (kvalitet tankih filmova dobijenih vakuumskim naparavanjem)
- ispitivanje korozije i adhezije
- raspored kristala i interkristalnih pukotina metala, legura, kompozitnih materijala
- defekti kristalne strukture
- ispitivanje funkcionisanja bioloških membrana

## Slide 3: OPTIČKI MIKROSKOP
NASTAJANJE LIKA KOD JEDNOSTAVNOG BIKONVEKSNOG SOČIVA
ŠTO JE KRAĆA ŽIŽNA DALJINA VEĆE UVEĆANJE DATIM SOČIVOM

## Slide 4: KARAKTERISTIKE MIKROSKOPA:
Uvećanje: veličina lika/veličina objekta
Moć razlaganja: minimalno rastojanje između dva objekta koje se može odrediti datim mikroskopom

## Slide 5: Rejlijev kriterijum moći razlaganja:
Za VID svetlost: l= 0,5 mm → Dx ~ 0,2 mm

## Slide 6: Pioniri teorije o talasnim osobinama čestica
Born
Heisenburg
Schrodinger

## Slide 7: ELEKTRONSKI MIKROSKOPI
de Broglie
1924. godine de Broglie je postavio hipotezu po kojoj čestice poseduju i talasna svojstva:
gde je l talasna dužina čestice,
h je Plankova konstanta 6,63·10-34 Js
mu je impuls čestice
za elektrone:
m = 9,1·10-31 kg e= 1,6·10-19C
pri naponu od 60kV → l = 0,05 nm

## Slide 8
Model međudejstva elektronskog pobudnog snopa i čvrstog uzorka
snop e- (E ~ keV)
Dubina sa koje se vrši
ekscitacija je 103 - 105 nm
deo e- se reflektuje
deo e- ekscituje atome
materijala na emisiju karakterističnog
x-zračenja
(Ožeovi elektroni)
3. deo e- emituje zakočno (belo)
x-zračenje
4. deo e- propušten kroz uzorak
Primarno x-zračenje se delom troši i na stvaranje sekundarnog x-zračenja (rendgenska fluorescencija,
karakteristično i kontinualno x-zračenje)

## Slide 9
Transmisioni elektronski mikroskop (TEM)
analizira elektronski snop propušten kroz objekat
Skenirajući transmisioni mikroskop (STEM)
programiran za šetanje elektronskog snopa po određenoj površini objekta
Skenirajući elektronski mikroskop (SEM)
lik objekta se formira na bazi reflektovanog snopa elektrona
Mikroskopi sa elektronskim snopovima visoke energije (HVEM; HV = high voltage)
MIKROSKOPI KOJI KORISTE ELEKTRONE KAO ZRAČENJE
Uvećana slika objekta se formira difrakcijom visokoenergetskih elektrona.
Red veličine uvećanja optičkog mikroskopa je 103, a elektronskog 106.

## Slide 10
Prvi upotrebljiv elektronski mikroskop napravili su Ernst i Ruska 1933. godine u Berlinu – moć razlaganja 50 nm
Rezolutivnost od 2 nm – 1945. godine
Rezolutivnost od 0,4 nm - 1963. godine
Rezolutivnost od 0,2 nm – 1973. godine
- rezolutivnost 1-2 nm – srednje rezolutivni instrumenti
- rezolutivnost ispod 1 nm – visoko rezolutivni instrumenti

## Slide 11: TRANSMISIONI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (TEM)

## Slide 12: Analogija konstrukcija optičkog i elektronskog mikroskopa
U : 10 kV – 100 kV
l : 1,2 – 0,4 nm
lel = 10-5· lVID
Dxel = 2 nm
Dxopt = 200 nm
Realan lik uvećan 100-200 puta
Ukupno uvećanje 10000-40000 puta

## Slide 13
Ceo uređaj pod visokim vakuumom.
Zbog vakuuma predmeti moraju biti: suvi, niskog napona pare
Teškoće kod analize bioloških materijala (77K) posebne tehnike pripreme preparata

## Slide 14: Shematski prikaz elektronskog topa i EM sočiva
Katoda izgrađena od lantan heksaborida (LaB6) – bolja osvetljenost (dijametar snopa oko 10 mm);
veoma skupa, neophodan visoki vakuum da bi se sprečilo formiranje oksida
(0,1mm)
Dijametar snopa 50 mm

## Slide 15: Podešavanje kontrasta u TEM sužavanjem aperture objektiva i odstranjivanjem raštrkanih elektrona fokusiranih u žižnoj ravni
Mikroskopija svetlog polja

## Slide 16: Tehnika mikroskopije tamnog polja
Pomeranje aperture objektiva ka žiži elektrona raštrkanih pod
određenim uglom u odnosu na upadni snop
b) Podešavanje upadnog ugla elektronskog snopa

## Slide 17
Transparentnost uzorka zavisi od energije elektrona i atomskog broja atoma uzroka
Masivni uzorci – tehnike tanjenja
- mehaničko (rezanje, brušenje)
- hemijsko i elektrohemijsko nagrizanje
- bombardovanjem jonima u vakuumu
Ako se ispituje samo morfologija površine, a ne i elementi dublje strukture uzorka –tehnika replike

## Slide 18: Obrada uzoraka za TEM
Princip senčenja replike
radi poboljšanja kontrasta
(Pt, Pd, legura Au i Pd)
Dobijanje ugljenične replike u
dva stupnja: pravljenjem plastične
replike, a zatim preslikavanjem
plastične u ugljeničnu repliku
koja se odvaja rastvaranjem
plastike u organskim rasvaračima.
Mesta na replici kroz koja je put
elektrona duži vide se kao tamnija
mesta lika replike.

## Slide 19: SKANIRAJUĆI ELEKTRONSKI MIKROSKOP (SEM)

## Slide 20: Shematski prikaz SEM-a
Dijametar el. snopa 10 nm-10 mm
Površina uzorka 5-200 nm

## Slide 21
Uvećanje SEM-a je obrnuto srazmerno veličini posmatrane površine
Slika uzorka na ekranu je konstantne površine, npr. 100 mm2
Za površinu uzorka
- 0,01 mm2 povećanje 10 000
- 0,1 mm2 povećanje 1000
- 1 mm2 povećanje 100 puta

## Slide 22
Slika uzroka se može formirati od reflektovanih upadnih elektrona ili od sekundarnih elektrona
Sekundarni elektroni imaju male energije (0-30eV) i dolaze iz dubine od najviše 5 nm (prava slika površine)
Energije reflektovanih elektrona u najvećoj meri bliske energijama upadnih elektrona i mogu da potiču iz dubine 1-2 mm (reprezentuje donekle i dubinu uzorka)
Uzorci moraju biti elektroporovodni (napravanjem ugljenika ili metala u vrlo tankom sloju koji ne narušava topologiju uzorka)

## Slide 23: Interakcija elektrona sa uzorkom
Elastično rasejanje: menja putanju elektrona ali ne i njihovu energiju.
Neelastično rasejanje: deo energije elektroni predaju uzorku pri čemu se emituju sekundarni elektroni, Ožeovi elektroni, x-zraci i ponekad fotoni većih talasnih dužina.

## Slide 24: Elastično rasejanje
Kompjuterska simulacija slučajnog ponašanja
a) 5 i b) 100 elektrona kada padaju normalno
na uzorak.
Energija elektrona 20 keV
Dubina prodiranja oko 1,5 mm

## Slide 25: Neelastično rasejanje
Kada upadni snop elektrona ima energiju od nekoliko keV, mogu se detektovati sekundarni elektroni energije oko 50 eV (oko 1/2 do 1/5 broja reflektovanih elektrona), zajedno sa reflektovanim elektronima. Sekundarni elektroni energija 3 do 5 eV potiču iz provodne zone (slabo vezani elektroni), sa dubine od 5 do 50 nm. Mogu se eliminisati podizanjem negativnog napona na detektoru.
Fluorescencija x-zračenja.

## Slide 28
Komora za uzorke

## Slide 29
Uređene nanocevi ugljenika
Krvna pločica (dijametar 7mm)
SEM fotografije

## Slide 31
SEM slika integrisanog kola

## Slide 32
SEM slika integrisanog kola, na desnoj strani je uvećan deo obeležen belim
praougaonikom; uvećanje 850 x levo i 3340 x desno; ubrzavajući napon 10 kV

## Slide 33
SEM slika cementa: levo slika dobijena sekundarnim elektronima, desno slika
dobijena reflektovanim elektronima; uvećanje 150 x, ubrzavajući napon 20 kV

## Slide 34
Neprovodni uzroci se upadnim snopom statički naelektrišu zbog čega
elektronski snop “beži” sa mesta koje se posmatra, što onemogućava posmatranje.

## Slide 35
SEM-EDS analiza površine a-kohenitne (Fe3C) čestice
u steni sa meseca
Kvalitativna analiza:
Homogen uzorak daje vernu sliku
površine
Nehomogen uzorak – mesta sa
većom koncentracijom težih
elemenata izgledaju svetlija jer
bolje reflektuju elektronski mlaz

## Slide 36
Mikrograf nanožice savijene u krug na vlasi kose; nanožice mogu biti i do 50 nm
širine što je hiljaditi deo širine vlasi ljudske kose

## Slide 37: SKENIRAJUĆI TUNELSKI MIKROSKOP (STM)
1982. godine Binning i Rohrer, IBM Zurich; 1986. godine Nobelova nagrada
Centralna komponenta je Pt-Rd ili W igla
koja prelazi preko celog uzroka na rastojanju
manjem od 1 nm
Katoda na el. polju od oko 107 V/cm

## Slide 38
Ako vrh igle nije samo jedan atom onda će kroz nju prolaziti oko milion puta
slabija struja.
STM ne meri direktno položaje atoma, već indirektno pošto meri gustinu
elektronskog oblaka. U nekim slučajevima to daje dobre položaje atoma,
ali ne uvek.

## Slide 39
Struja tunelovanja se eksponencijalno menja sa rastojanjem, tj. ako rastojanje poraste za 0,2 nm, struja opadne za faktor 2.
Prikazivanje trodimenzionalne slike površine i adsorbata na površini na nivou nm, tj. na nivou atoma.
Tako se ispituju površine zlata, Pt, dopiranog Si, amorfnog ugljenika, ugljeničnih vlakana i različitih adsorbata.

## Slide 40
Igla je povezana sa cilindrom od piezoelektrične keramike (kvarc, kalijum natrijum tartarat, kalijum fosfat itd..)- efekat promene dužine sa promenom električne struje
Postoje dva načina snimanja površine:
1. metod konstantne struje
2. metod konstantne visine

## Slide 41
metod konstantne struje
metod konstantne visine

## Slide 42
STM slika – atomi Fe na površini Cu (111)

## Slide 43
STM slika Si ultravisoki vakuum

## Slide 44: Centar za nano nauke – Univerzitet u Minhenu